衢州学院

环境监测设备采购项目

（化学与材料工程学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2018年5月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………5

第三章  采购内容及要求…………………………………15

第四章  合同主要条款……………………………………28

第五章  评标办法及开标程序……………………………31

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………34

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市政府财政局采监处审批，现就衢州学院环境监测设备采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

- 项目编号：衢院招2018-22

二、项目名称：环境监测设备采购项目

- 三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测设备 | 1 | 批 | 43.95万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

2.具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类仪器设备的生产或销售企业（公司）。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2018年5月21日至2018年5月31日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件;或通过政采云平台（www.zcy.gov.cn）进行网上报名（投标人可先注册成为政采云平台供应商）。报名时须提交（或上传）以下资料：

1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2.报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2018年6月13日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

1.投标保证金：捌仟元整。

2.投标人必须于递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金交至衢州学院账户(投标保证金从投标人的单位账户支付)，否则，将不接受其投标。

3. 投标保证金交付方式：汇票/电汇/银行转账；开户单位：衢州学院；开户银行：中国银行衢州西区支行 ；账号：394858341596。

九、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

十、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十一、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；

衢州学院招标采购网（www.qzu.zj.cn/sbc/zbcg）;

衢州学院信息公开网（http://www.qzu.zj.cn/xxgk/）。

十二、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、化材学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。项目技术答疑联系人：曾老师，电话：15957009733。

衢州学院采购工作办公室

2018年5月21日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购内容及要求；

4.合同主要条款；

5.评标办法及开标程序；

6.应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.投标保证金的银行凭证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.技术参数彩页或动态视频资料说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-10 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1.投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2.开标一览表（注明品牌型号及具体配置）。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3.设备清单及报价表 | 格式六 | 3-4 |
| 4.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金人民币捌仟元整。否则，其投标将被拒绝。

2.中标后投标保证金自动转为履约保证金。

3.未中标单位投标保证金的退还（不计息）：除招标文件明确不予退还保证金的情形外，未中标（成交）的投标人在中标（成交）通知发出后五个工作日内，由采购部门到学校财务部门统一办理退款。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）出现其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

（六）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收规定将在延长了的有效期内继续有效。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4.投标文件封面须加盖投标人单位公章。

▲5.法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6.任何行间插字、涂改和增删，由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（八）投标文件的密封和标记

▲1.投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及委托代理人签名或盖章。

2.每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 投标人请于2018年 6月13日14:30时（北京时间）前将投标文件递交至

衢州学院行政楼开标室（121室）。

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.未按规定交纳投标保证金；

4.不具备招标文件规定资格要求；

5.由于包装不妥或未按规定要求包装，导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

6.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

8.资格或技术文件中包含商务报价的；

9.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

10.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

11.报价超出采购预算价的；

12.提供虚假材料谋取中标的；

13.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

五、开标

（一）开标

1.招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（五）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 六、合同授予

1.签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.招标文件、澄清文件、投标文件及投标人书面承诺等，均为签订合同的依据。中标人接到《中标通知书》后在规定的时间内与招标人签定合同，并交招标人审核备案。

3.中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到《中标通知书》规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收其投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

4.签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

- 七、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

- 八、质量保证要求

（一）本次招标的商品是2018年1月1日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂正宗原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二）投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 九、其他要求

（一）交货时间

合同签订后九十天内完成线路、设备安施和调试，交付甲方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，产品达到两年质保。质保期内，供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行五年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等，要求培训后颁发教育部或电子、计算机相关学会证书。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供商品运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由投标人予以整机调换。

3.终验在初验合格一个月后组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

十、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十一、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：曾老师，电话：15957009973。

第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

环境监测设备一批。

二、环境监测设备的技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zeta电位仪 | （1）光学系统：可变焦光学系统，适用于0.1～10um的分散体系（水性体系）； （2）电位值范围：-3000mV~ +3000mV，分辨率1mV； （3）图像分辨率12pixel(像素)/μm，长焦距显微光学系统，工作距离7mm； （4）杯型开放式电泳装置，配套特制电极支架； （5）测量准确度：系统误差在5%以内； （6）pH范围： 应用于2.0～12.0，亦可在1.6～13.0范围内使用，步长0.1； （7）温度：5℃到35℃，精度0.1℃，采用温度采样探头, 自动连续对环境温度进行采样，返回计算机自动调整温度； （8）电极：永久性开放式电极，铂金电极； （9）采用恒压低频转换电源。正负换向时间为0.30秒至1.20秒连续可调，采样时间3～10秒。电极间电压可根据需要调节； | 测定分散体系颗粒物的固－液界面电性（ζ电位）； 测量乳状液液滴的界面电性； 测定等电点、研究界面反应过程的机理。 | 台 | 1 |
| 2 | 氮气吹干仪 | （1） 批量处理能力：可30个样品同时进行浓缩； （2）浓缩管体积：10ml~80ml，具有不同规格可选； （3）氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降； （4）氮气压力采用自动比例调节阀，自动监测压力，压力可调并能实时显示； （5）可视玻璃窗设计； （6）加热模块采用电动抽屉方式，浓缩过程中具有锁定功能； （7）具有水位超限报警，压力超限报警等功能 （8）基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。图形化界面。软件具有方法编辑错误智能提醒功能； （9）仪器配置。全自动氮气吹干仪主机，包括：1）30位氮吹针模组；2) 30位浓缩管架；3）15ml浓缩管100个。 | 浓缩土壤、水样等样品提取液中痕量有机物，作为气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统。 | 台 | 1 |
| 3 | 索氏提取仪 | （1）应用范围：含油量在0.5%-60%范围内的样品； （2）每批提取样品数：6个； （3）提取瓶容积：150ml/个； （4）提取样品量：0-5g/个； （5）抽提时间可调，到时报警； （6）提取溶剂可自动回收； （7）控温范围：室温+5℃-100℃； （8）电加热功率：300W。 | 使用纯溶剂不间断萃取固体物质中的有机物。 | 台 | 3 |
| 4 | 旋转蒸发仪 | （1）主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降； （2）冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管； （3）温度：自动控制，室温-99℃，数字显示，精度0.1℃； （4）加热锅：不锈钢特氟隆复合锅，带透明罩； （5）输入功率：1000W. | 用于加热蒸发浓缩液体样品。 | 台 | 1 |
| 5 | 低温冷却水循环泵 | （1）调节温度范围（℃）：-20℃~室温，精度±2℃； （2）制冷量（W）：2100-780； （3）安全功能：压缩机过热保护； （4）循环泵：流量（L/min）35，扬程4~6m； （5） 数显温度显示、微电脑控温； （6）循环系统采用防腐材料，具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能。 | 用于低温冷凝馏分或提供低温恒温水浴。 | 台 | 2 |
| 6 | 超声波清洗机 | （1）容量：22.5L ； （2）标准超声频率：40KHz ； （3）超声功率：500W； （4）超声功率可调范围：40-100%； （5）水位显示：30-120mm ； （6）加热功率：1000W ； （7）温度设定范围：室温-80℃； （8）工作时间可调：1-450min； （9）数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示 ； （10）数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）。 | 用于超声清洗或细粉末分散。 | 台 | 2 |
| 7 | 低温恒温培养箱 | （1）有效容积：123 L； （2）内壁：不锈钢； （3）外门：彩色涂层钢板，三层玻璃，双向开门； （4）搁架：3个，可调节，漆包钢丝搁架。 （5）温控范围：-10℃～+60℃，功率：135w； （6）内部尺寸（WDH）：620×368×555 mm； （7）循环系统：强制空气循环； （8）温度设定显示：微电脑PID处理器控制，触摸式按键，LCD液晶数字显示屏设定及显示； （9）程序设定：12个步骤，98个循环，最大10个程序记忆功能，各程序间可进行混合编程控制。系统启动日期和时间可控，24小时时钟模式和计时模式可供选择； （10）温度数据、图型曲线纪录，可保存； （11）温度精度： 0.1℃； （12）温度波动范围： ±0.2°C（加热器PID控制时）（设定50°C，环境温度20°C，无负载） ±1.5°C（压缩机开关控制时）（设定5°C，环境温度20°C，无负载） （13）温度均匀度：±0.5°C（设定37°C，环境温度20°C，无负载） （14）压缩机：全密闭型，输出功率150W。 （15）灯：1个，15W荧光灯（设定温度+5℃～50℃）。 （16）加热功率：141W （17）制冷功率：135W （18）报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值2.5C，视/听双重报警； （19）过热保护；电源异常报警等；并可接远程报警端子。 | 在细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验中提供恒温环境。 | 台 | 2 |
| 8 | 恒温摇床 | （1）振荡频率：20-350转/分，振幅：26mm； （2）最大容量：1000ml*6或500ml*9或250ml*12； （3）标准配置：万能弹簧网架； （4）托盘尺寸（mm）：400*340； （5）定时范围：0-999min/h； （6）恒温范围：室温+5℃-60℃； （7）恒温精度：±0.1℃； （8）温度均匀度：±0.5℃ （9）数显方式：LED （10）无刷直流电机控制系统，带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准, 转速稳定度≤1%。 （11）具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。 （12）具备缓启动功能,在启动期间保护样品安全。 | 用于恒温振荡培养。 | 台 | 1 |
| 9 | 土壤养分速测仪 | （1）稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003； （2）重复性：A值（吸光度）小于0.005； （3）线性误差：小于3.0%； （4）波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm； （5）灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3； （6）pH值（酸碱度）测量范围：1～14，误差：±0.1； （7）盐量测量范围:0～19.00ms/cm，精度:±2%； （8） 温湿度、露点测试技术参数：湿度范围：0～100%RH，温度范围: -50～150℃，露点范围：-50～150℃； （9）光合有效辐射范围：0～2,700μmol.m-2.s-1（400-700nm），辐射精度：±1μmol.m-2.s-1，分辨率：1μmol.m-2.s-1； （10）检测功能包括土壤及化肥中的铵态氮、速效磷、有效钾、有机质，pH、盐分（非玻璃电极的固态传感器，可直接埋入土壤中测试直接出结果）； （11）暗盒部分采用16通道固态化模块、16个光路与接收、可同时测量也可单独测量，比色暗箱体部分融为一体，无机械位移及磨损，保证测定结果精度； （12）不小于7寸彩色触摸液晶显示屏，Android系统，内置GPS模块（无需外置天线，具有卫星定位经度、维度、海拔功能），实时定位经度纬度，精度5米以内，具有中英文双语切换功能； （13）内置板式时钟芯片，屏幕可同步显示当前的年、月、日、小时、分钟； （14）内置数据存储器，测试数据自动存储，数据可无限存储，断电不丢失数据库； （15）可在主机上对数据进行单条删除、全部删除、打印数据、打印环境参数、正反排序、按项目名排序，按日期筛选等功能； （16）内置微型热敏打印机（无需更换色带）。测试结果可在本机上存储和打印，存储和打印内容要包含：检测单位名称，检测日期，检测时间，检测项目，样品含量，作物品种，肥料品种，施肥数量，计量单位、经纬度、海拔、温湿度、辐射数据等相关信息。 | 快速测定土壤、肥料、植株中的氮、磷、钾等元素含量。 | 台 | 3 |
| 10 | 土壤取样工具箱 | 铝箱内配置包括：一把刷子、两把扳手、一个三米卷尺、一个刮刀、一个手柄、一个取土头、4根接管。 | 用于野外土壤取样和保存。 | 台 | 3 |
| 11 | 土壤原位盐分速测仪 | （1）大屏幕中文液晶显示，传感器可直接埋入土壤中； （2）测量范围：0.00～19.99ms/cm； （3）温度范围：-5～50℃；工作环境温度：-5～50℃； （4）测量精度：EC±2℅满刻度；温度±0.5℃； （5）分辨率：0.01ms/cm； （6）温度补偿：0～50℃； （7）电源：5号5节电池，电源适配器； （8）一键式切换，可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录数据并存储； （9）带GPS定位功能，数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标（经纬度信息）并保存； （10）最多可储存12000组数据； （11）既可在主机上查看数据，也可导入计算机进行查看； （12）意外断电后，已保存在主机里的数据不丢失； （13）探头具有一致性，不同气象参数的传感器接口可以互换，不影响精度； （14）将传感器插入主机后，便可手动搜索到多种不同类别的传感器（类似于U盘和电脑相联接能自动感应）。 | 测定土壤溶液中矿化度的大小。 | 台 | 3 |
| 12 | 土壤水分测定仪 | （1）测试时间：≤2秒； （2）记录容量：130000条数据； （3）记录时间间隔：2秒～24小时连续可调； （4）通讯接口：RS-485； （5）土壤水分范围：0-100%； （6）精度：绝对误差≤2%； （7）分辨率：0.1%。 | 测定土壤的水分（墒情）的分布状况。 | 台 | 3 |
| 13 | 冷冻干燥仪 | （1）采用原装进口封闭式压缩机，冷阱腔体为304L全不锈钢材料，内无盘管； （2）冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温冰箱及用液氮处理； （3）达标冷阱温度： ≤ -60℃（空载）， 极限冷阱温度： ≤ -65℃（空载，环境温度≦25度）； （4）最大捕水量：3 kg/24h； （5）达标真空度（空载）： ≤ 5Pa，极限真空度（空载）： ≤ 1Pa； （6）搁板加热范围：-40℃～+45℃；加热方式：电加热（耐超低温航空加热膜，内置过热保护），可预置搁板升温曲线，智能控温，实现升华过程的自动化，升温速率可调控； （7）压缩机马力及冷凝系统：1HP原装进口全封闭压缩机、环保冷煤； （8）物料托盘、冻干量：物料盘Φ180 mm共4层，层间距45mm，总冻干面积0.1m2（约每次处理量1.2L）； （9）彩色7寸触摸屏作为人机界面，实时显示冻干过程中的各项数据及曲线，并有锁屏功能，PLC工业级别控制系统，实验数据生产放大更精准，运行更稳定； （10）主机自带数据存储功能，在无外界存储介质条件下可连续储存冻干数据两年。并配置USB接口，方便数据读取，实现离线浏览、分析、曲线图打印及生产放大； （11）采用防返油真空泵，主机与真空泵采用KF25快卸法兰连接； （12）具备产品功能拓展性，可选配共晶点测试功能。 | 用于冻结升华法脱除固态样品中的水分。 | 台 | 1 |
| 14 | 化学需氧量分析仪 | （1）波长范围：420nm和610nm；光度测量范围：0-2A； （2）读数模式：% 透光率，吸光度，浓度； （3）波长精度：±1 nm； （4）波长选择：根据测量程序号自动选择； （5）光度测量线性：±0.002 A（0-1 A）； （6）光度测量重复性：±0.005 A（0-1 A）； （7）光度测量精度：在额定的1.0 ABS下为±0.005 A； （8）光漂移量：400nm时，小于1.0%； （9）光源：发光二极管（LED）； （10）检测器：硅光电二极管； （11）误差范围：15~150mg/L: ≤8%；100~1000mg/L: ≤4%； （12）外部输出：使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯； （13）内置四条COD分析曲线；COD分析方法符合USEPA以及HJ/T 399 2007标准；满足2小时消解或者15分钟快速消解方法要求； （14）配备数字式消解器，可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解，消解温度、消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内任意选择； （15）加热速度： 10分钟内可从20℃加热至150℃，储存程序加热； （16）温度稳定性：±1℃； （17） 消解温度：37~165℃，任意选择； （18）消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热； （19）加热模块：1个，15个16mm样品孔。 | 用于水质化学需氧量的测定 | 台 | 2 |
| 15 | 可见分光光度计 | （1）波长范围；340nm～1000nm； （2）波长最大允许误差：±2nm； （3）波长重复性；≤1nm； （4）光谱带宽：6nm； （5）透射比范围：0.0%（T）～199.9%（T）； （6）吸光度范围：-0.3（A）～2.999（A）； （7）浓度显示范围: 0～9999（C）； （8）透射比最大允许误差：±0.5%（T）； （9）透射比重复性；±0.3%（T）； （10）杂散光：≤0.5%（T）(在360nm处，以NaNO2测定)。 | 用于可见分光光度法测定水质参数。 | 台 | 5 |
| 16 | 紫外分光光度计 | （1）波长范围；200nm～1000nm； （2）波长最大允许误差：±2nm； （3）波长重复性：≤1nm； （4）透射比最大允许误差：±0.5%（T）（以NBS930D测定）； （5）透射比重复性：≤0.2%（T）； （6）光谱带宽：4nm； （7）杂散光：≤0.3%（T）(在220nm处，以NaI测定，在360nm处，以NaNO2测定)； （8）稳定性: 暗电流漂移：0.2%(T)/3min 亮电流漂移：0.5%(T)/3min。 | 用于紫外-可见分光光度法测定水质参数。 | 台 | 3 |
| 17 | 粘土覆盖型填埋柱 | （1）环境温度：20℃～55℃； （2）处理垃圾箱体体积：0.03m3 /h； （3）发酵时工作温度：20℃～50℃； （4）排气量：20L/min； （5）作用：教学实验演示，实验研究。 （6）有机玻璃粘土填埋柱1套，外形尺寸800mm×550mm×1800mm、低噪音气泵1台、沼气气体流量计 1台、温度传感器（柱上、中、下）3只、数显温度表 3只、取样口3只、卸料口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等组成。 | 用于垃圾填埋发酵实验研究。 | 套 | 1 |
| 18 | 好氧堆肥实验装置 | （1）处理垃圾：10-30L/h。 （2）工作温度： 5℃～40℃，电源 220V。 （3）加热功率：1kw。 （4）最高使用压力：0.1 Mpa。 （5）304不锈钢反应罐：尺寸Ф200×800 mm。厚度1.5mm。 （6）调速电机（0-100r/min），数显调速器，不锈钢搅拌器 。 （7）空气泵：电磁式空压机：功率105W，最大排气量85L/min。 （8）滤液循环泵 采用磁力循环泵，电压：220V/50HZ；额定流量：10L/min；额定扬程：6m。 （9）热水循环泵 采用不锈钢增压泵，电压：220V；额定流量：8L/min；额定扬程：8m。 （10）不锈钢加热水箱：尺寸300×300×350mm，不锈钢材质制作，厚度1.5mm；功能：为堆肥水浴层提供适温水浴，内装加热系统和温度传感器，可实时监控水浴的温度变化 。 （11）滤液收集箱 ：采用不锈钢材质制作，厚度1.5mm，用来收集堆肥过程中产生的滤液。 （12）框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。 | 用于好氧堆肥实验研究。 | 套 | 1 |
| 19 | 1100℃箱式实验炉 | （1）炉膛尺寸mm（深*宽*高）：300*150*120； （2）炉膛材料：高纯度氧化铝； （3）常用温度：≤1100℃； （4）最高温度：1350℃； （5）推荐升温速度：1~15℃/min； （6）电源380V，功率3.5kw； （7）控温方式：智能PID调节、微电脑控制，30段可编程式控温曲线，无需看守（全自动升、降、保温）； （7）控温精度：±1℃； （8）加热元件：硅碳棒； （9）测温元件：S型热电偶，单铂铑（S型）≤1300℃； （10）配置硅碳棒2根，刚玉坩埚4只(φ50*50mm）； （11）控温模式:采用30段程序控温智能PID调节，具有模糊控制、仪表自整定功能，实现自动升温，自动降温，无需人工值守； （12）数据显示：数显仪表，清晰准确反映实时数据。（另可选配智能触摸屏仪表，无纸记录仪等，实时显示升温曲线，数据可存储，导出）； （13）安全保护: 主回路采用单相反并联可控硅或定电流调控模块触发器，提高系统控温精度和控制电流过大冲击；温控安全：具有过温保护，断偶保护、漏电保护等功能，设备运营安全、可靠。 | 用于固体废物灰分、灼烧减量以及烧结成型试验 | 台 | 1 |

四、交货及质保期

▲合同签订后90天内完成供货，质保期两年，自项目验收合格之日起计算。

注：

1.核心产品为Zeta电位仪。

2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担。中标单位无代理权的，原则上要求由我校定点进口代理单位实施

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

第四章  合同主要条款

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
    2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及评标委员会确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等作为本条款的基础。

三、技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1.乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2.完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

3.符合国家规定的正规渠道进货的产品。

4.乙方提供硬件产品的质量保证期为现场安装验收合格之日起24个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。

5.所提供的硬件、软件及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、验收

1.验收初验、终验二阶段。乙方将所供货物运至交货地点，甲方在收到乙方提供的到货通知后，5天内，由甲方对货物的外观、规格、数量进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方在规定的时间内修理或更换。

2.货到后，甲方相关人员在场时拆箱，当场清点验收。甲乙双方人员签字认可到货，如果有序列号或产品编号应填写清楚，否则甲方有权认为到货清单无效。若乙方人员经通知仍不能到场，甲方可以单方面进行验收。乙方将货物安装调试完毕后，协助甲方完成初验。

3.初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

4.终验在系统集成初验合格一个月后组织实施。系统终验时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章及负责人签字）。同时，协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。

六、交付时间及地点

1.合同签订后90天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.本次采购为仪器设备，在所有仪器设备到位、安装调试完毕正常运行一个月并经使用部门验收合格后支付合同总额的90 %，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题一周内付清。

2.乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方有权没收履约保证金，同时解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　　3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　　　法人代表：

日期：　年　月　日　　　　日期：　年　月　日

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会由5人组成，由市政府采购监管处在开标前于专家库随机抽取。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：43.95万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，其商务得分为零分。 | 30分 |
| 技术方案 58分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得18分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统方案 | 根据设备的可操性、实用性、稳定性、设备是否便于维护或升级综合评分。 | 10分 |
|  |  | 根据产品技术方案的成熟性、合理性、全面性综合评分。 | 10分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标人自2016年1月至今同类项目成功实施案例，并提供用户清单、联系方式和业绩证明，每提供一个项目合同复印件(合同原件须带至现场核查，无合同原件不得分)得2分，最高得8分。 | 8分 |
| 维护、培训及服务承诺 12分 | 质保期 | 质保期超过招标文件要求的，每增加半年得1分，最多2分。 | 2分 |
|  | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 5分 |
|  | 质保期外的服务承诺 | 根据投标人质保期满后的技术支持和维护费用，提供上门维护、升级服务以及给予招标人的各种优惠条件（包括易损备品备件、专用耗材、人工费等）进行横向对比，酌情打分。 | 5分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

- 第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

封口格式

——于年月日时之前不准启封（公章）

- 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或签章）：

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织 环境监测设备采购项目 （项目编号： 衢院招2018-22  ）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金汇票/电汇/银行转账（打√），金额为             元。

3．所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。投标人承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4．投标文件有效期为        天

5．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

8．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （盖章）

投标人全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                    法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加环境监测设备采购项目 （项目编号：衢院招2018-22 ）招标，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字或盖章：

盖单位公章：

年月日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：电话：邮编：

- 格式五：

开标一览表

项目编号： 衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

设备清单及报价表

项目编号：衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况）

投标人（盖章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |  |
| 6 | 设备主机、主件、配件、易耗件等 市场价的折扣率 |  |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（盖章）：                         日期：年月日

- 格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2018-22

项目名称：环境监测设备采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全权代表签字：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件：报名表

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |  |  |